Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ)

ЗАПРОС № 70 -КП от «26» октября 2026 г.

о предоставлении ценовой информации

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» просит Вас предоставить коммерческое предложение на поставку системы горячего изостатического прессования изделий из оптической керамики (далее — Система ГИП) для нужд ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» согласно техническому заданию (приложение № 1 к настоящему запросу).

В связи с тем, что Система ГИП изготавливается под требования технического задания и как готовый продукт на рынке не представлена, просим представить цену, сформированную затратным методом, — с расшифровкой по статьям затрат согласно макету ответа (приложение № 2 к настоящему запросу). Просим указать, включён или не включён НДС в цену договора, а также учтены ли в цене сборы и другие обязательные платежи.

Кроме того, представленная информация должна содержать:

реквизиты организации (ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя, адрес регистрации);

контактные данные для обратной связи (адрес электронной почты и телефон организации, ФИО контактного лица);

срок изготовления и поставки Системы ГИП с разбивкой по этапам (проектирование, изготовление, испытания, поставка, монтаж и пусконаладка) — с указанием продолжительности каждого этапа;

срок действия предлагаемой цены;

гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания (включая сервисное обслуживание на месте эксплуатации);

условия монтажа и пусконаладки (силами изготовителя или третьих лиц), требования к инфраструктуре заказчика (фундамент, электроснабжение, расход и подача аргона, охлаждение, вентиляция);

график и условия авансирования (процент аванса и порядок оплат по этапам);

опыт производства установок горячего изостатического прессования: наименования изготовленных установок, годы выпуска, заказчики (при наличии).

Коммерческое предложение прошу представить на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица на электронную почту: com.offers@ncfu.ru

Обращаем Ваше внимание, что из ответа должны однозначно определяться цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены (с расшифровкой по статьям затрат), цена единицы товара.

Реквизиты СКФУ:

| Заказчик: | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» |
| --- | --- |
| Юридический / почтовый адрес: | 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 |
| Телефон: | (8652) 95-68-08; факс: (8652) 95-68-03 |
| E-mail: | info@ncfu.ru |
| ИНН / КПП: | 2635014955 / 263401001 |
| Получатель: | УФК по Нижегородской области (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», л/с 31216Ш58810) |
| Банк: | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России // УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород |
| Р/счёт: | 03214643000000013243; К/счёт: 40102810745370000024; БИК: 012202102 |
| ОКПО: | 02067965; ОГРН: 1022601961580; ОКТМО: 07701000 |

С уважением,

специалист по закупкам

УПиОЗ ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Кусепова Алина Крымхановна

akkusepova@ncfu.ru

Тел. (8652) 95-68-00, доб. 32-23

Приложение № 1

к запросу № 70 -КП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Основные технические характеристики системы горячего изостатического прессования изделий из оптической керамики (на основе ГИП200х300-200 или аналога)

| № | Наименование параметра | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезные размеры рабочего пространства зоны нагрева пресса, диаметр / длина, мм | Диаметр не менее 200 мм и не более 250 мм; высота не менее 300 мм и не более 350 мм | Полезным размером рабочего пространства считается внутреннее пространство тигля, который используется для садки образцов керамики. Необоснованное увеличение размеров рабочей камеры пресса недопустимо, так как это негативно влияет на себестоимость процесса в целом |
| 2 | Максимальное давление прессования, МПа | не менее 200 | Максимальное давление является максимальным рабочим давлением, оно должно достигаться и поддерживаться на протяжении всего процесса термообработки в СГИПе |
| 3 | Максимальная температура прессования, °С | не менее 2000 | Максимальная температура является максимальной рабочей температурой. Оснастка и тепловой узел камеры СГИП должны обеспечивать устойчивую работу при данной температуре |
| 4 | Рабочая температура прессования, °С | 1750 | Рабочей температурой принята температура для 95% всех процессов термообработки керамики |
| 5 | Точность поддержания температуры (при изотермической выдержке на рабочей температуре), °С | ±2 |  |
| 6 | Распределение температуры по длине печи (при изотермической выдержке на рабочей температуре), °С | ±10 | Распределение температуры должно контролироваться термопарами |
| 7 | Регулируемая скорость нагрева, °С/мин | от 1 до 15 |  |
| 8 | Максимальная скорость нагрева, °С/мин | 15 |  |
| 9 | Регулируемая скорость охлаждения (до температуры 800 °С), °С/мин | от 1 до 15 |  |
| 10 | Рабочая среда | Аргон |  |
| 11 | Вакуум, мм рт. ст. | до 1·10⁻¹ |  |
| 12 | Количество термопар для контроля температуры, шт | не менее 4 | Положение термопар должно давать чёткое представление о существующих градиентах температур по длине рабочего пространства |

Требования к поставляемой системе горячего изостатического прессования изделий из оптической керамики (на основе ГИП200х300-200 или аналога)

Комплектность поставляемой Системы горячего изостатического прессования изделий из оптической керамики (на основе ГИП200х300-200 или аналога)

| Позиция | Комплектность | Общее кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Основной блок | 1. Один горячий изостатический пресс ГИП200х300-200 или аналог, в составе: 1.1) силовая рама: 1 шт; 1.2) сосуд высокого давления с верхней и нижней крышками, который является камерой горячего изостатического пресса, далее «камера ГИП»: 1 шт; 1.3) система гидроприводов и механизмов открытия камеры ГИП для загрузки/разгрузки тигля с обрабатываемыми керамическими изделиями: 1 шт; 1.4) тепловой узел, состоящий из тоководов, нагревательных элементов и тепловых экранов: 1 шт; 1.5) вольфрамовый тигель с внутренним диаметром не менее 200 мм и не более 250 мм, и длиной не менее 300 мм и не более 350 мм, для садки обрабатываемых в ГИП керамических изделий: 1 шт; 1.6) компрессорный блок высокого давления с системой поддержания давления, приборами КИПа, клапанами и трубопроводами: 1 шт; 1.7) компрессорный блок низкого давления с системой поддержания давления, приборами КИПа, клапанами и трубопроводами* (*блок предназначен для увеличения процента извлечения аргона из баллонов 40 л): 1 шт. 1.8) система внутреннего водоохлаждения с двумя циркуляционными насосами - рабочим и резервным, и автоматическим включением резервного насоса при отказе рабочего, включающая клапаны, приборы КИПа и трубопроводы: 1 шт; 1.9.) система вакуумирования сосуда высокого давления, включающая в себя вакуумный насос, вакуумные клапаны, приборы КИПа и трубопроводы: 1 шт; 1.10.) силовая система управления мощностью нагрева, включающая в себя силовые трансформаторы, тоководы и приборы КИПа: 1 шт; 1.11) система автоматического управления режимами работы горячего изостатического пресса, включающая в себя шкаф пусковой аппаратуры и пульт управления оператора: 1 шт; 1.12) программное обеспечение для системы управления режимами работы горячего изостатического пресса (на русском или английском языке): 1 шт; 1.13) инструкции по правилам эксплуатации и обслуживания оборудования на русском языке. 1.14) Паспорта 1.15) Гарантийные талоны | 1 шт. |
| 2. Система подачи аргона | 2.1 рампы (шкафы) с фурнитурой для газовых баллонов с аргоном (40 л) (исполнение поставляемой рампы (шкафов) должно обеспечивать нахождение баллонов с аргоном с защитой от осадков). Количество баллонов с аргоном в рампе (шкафе) должно быть достаточным для не менее двух процессов горячего изостатического прессования при максимальном давлении в камере пресса; 2.2. газовые магистрали (трубки, фитинги), обеспечивающие передачу газов от баллонов с аргоном к системе нагнетания давления аргона в камеру горячего изостатического пресса, 2.3. датчики контроля кислорода и паров воды в системе подачи аргона. 2.4. инструкции по правилам эксплуатации и обслуживания оборудования на русском языке. 2.5 Паспорта 2.6 Гарантийные талоны | 1 |
| 3. Вспомогательная система | 3.1 Подъемные механизмы (домкраты, лебедки, тали и т.д.) для монтажа основного оборудования и его эксплуатации. | 1 |
| 4. Дополнительные Комплектующие изделия, в том числе для подключения оборудования к существующим у заказчика системам энергоснабжения и холодоснабжения | 4.1 силовые кабели для подключения оборудования к существующим у заказчика системам энергоснабжения: 1 комплект. 4.2 трубопроводы и вентили для подключения оборудования с существующим у заказчика системам водооборотного цикла захоложенной воды: 1 комплект 4.3 Дополнительные комплектующие, в составе Тепловой узел: 1 шт. Вольфрамовый тигель: 1 шт. Комплект из четырех термопар: 2 шт. Комплект уплотнительных прокладок (для всего пресса): 30 шт, Комплект тоководов с изоляторами для нагревателей: 1 шт. Комплект тоководов с изоляторами для термопар: 1 шт. Комплект для обслуживания и ремонта компрессора высокого давления: 1 шт. Смазка. | 1 |
| 5. Монтаж оборудования на площадке заказчика | В стоимость поставки оборудования должны входить все затраты на доставку оборудования к заказчику, монтажные и пуско-наладочные работы на площадке заказчика. | 1 |
| 6. Обучение персонала эксплуатации оборудования | Обучение персонала эксплуатации оборудования с выдачей справки об обучении | 1 |

Программное обеспечение системы должно обеспечивать выполнение требований назначения:

- возможность наблюдения на дисплее установки (по мнемосхеме) за сообщениями об ошибках, параметрами процесса (заданными и реальными);

- все блокировки (кроме блокировок безопасности) должны быть программируемыми, то есть должна быть возможность устанавливать необходимые допуски на параметры для каждого интервала процесса. В случае выхода параметра за установленные границы процесс должен прерываться, на экране дисплея высвечивается ошибка;

- дифференцированный доступ ко всем параметрам и состоянию системы, обеспеченный системой паролей;

- возможность прерывания и продолжения процесса, перехода на следующий шаг процесса и т. п.;

- возможность сохранения истории процессов (параметры процессов и ошибки), которая должна записываться и быть доступна в любое время.

Требования к проектированию

Система ГИП изготавливается под требования настоящего технического задания и как готовый продукт на рынке не представлена, поэтому изготовитель выполняет проектирование и разработку конструкторской документации на Систему ГИП с учётом требований настоящего ТЗ.

Конструкторская документация до начала изготовления согласовывается с Заказчиком.

Продолжительность этапа проектирования указывается в коммерческом предложении (раздел «Условия исполнения договора» макета ответа).

Требования к конструкции

- Конструкция изделия должна быть технологичной, обеспечивать безопасность при монтаже и эксплуатации, предусматривать возможность осмотра, очистки и ремонта.

Доступные части оборудования не должны иметь режущих кромок, острых углов и шероховатых поверхностей, способных нанести травму и технически не связанных с выполнением функций оборудования.

Все вращающиеся детали должны проворачиваться на своих опорах без заедания.

Для контроля технологических параметров работы СГИП оборудование должно быть оснащено приборами КИП: микроконтроллерами, программируемыми гальваническими разделителями, датчиками давления, реле давления, манометрами, мановакуумметрами и т. д.

Требования к надёжности

- Изделие должно соответствовать требованиям по надёжности в соответствии с ГОСТ 27.003.

Срок службы — не менее 10 лет.

Требования к комплектующим и покупным изделиям

- Все комплектующие, предназначенные для изготовления оборудования, должны соответствовать нормативным документам, утверждённым в установленном порядке, и иметь сертификаты фирм-производителей.

Все материалы, составные части и комплектующие изделия должны пройти выходной контроль в соответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе, и ГОСТ 24297.

При отсутствии сертификатов предприятие-изготовитель должно провести дополнительные испытания, необходимые для установления соответствия материала, составной части или комплектующего изделия существующим требованиям.

Дополнительные условия

Для эксплуатации закупаемого оборудования Заказчик предоставляет в технологическом боксе место длиной не более 7 м, шириной не более 3 м и высотой не более 7 м, а также точки подключения к системам электроснабжения и холодоснабжения (схема размещения СГИП на площадке Заказчика — рис. 1). Место для размещения рампы (шкафов) для газовых баллонов с аргоном (40 л) определено на схеме размещения СГИП на площадке (рис. 1).

Приложение № 2

к запросу № 70 -КП

МАКЕТ ОТВЕТА НА ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

На бланке организации

В ответ на Ваш запрос ЗАПРОС № 70 -КП от «26» октября 2026 г. предоставляем ценовую информацию на поставку системы горячего изостатического прессования изделий из оптической керамики (наименование модели поставляемого товара). Код ОКПД2: 28.99.20.140 — «Физико-термическое оборудование».

Раздел 1. Общие сведения об организации

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРН |  |
| ФИО руководителя |  |
| Юридический адрес регистрации |  |
| Адрес производства (изготовления оборудования) |  |
| Контактное лицо: ФИО, телефон, e-mail |  |

Раздел 2. Соответствие техническим характеристикам

| № | Наименование параметра | Фактическое значение предлагаемой характеристики (в пределах установленных ТЗ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полезные размеры рабочего пространства зоны нагрева пресса, диаметр / длина, мм | Диаметр не менее 200 мм и не более 250 мм; высота не менее 300 мм и не более 350 мм |
| 2 | Максимальное давление прессования, МПа | не менее 200 |
| 3 | Максимальная температура прессования, °С | не менее 2000 |
| 4 | Рабочая температура прессования, °С | 1750 |
| 5 | Точность поддержания температуры (при изотермической выдержке на рабочей температуре), °С | ±2 |
| 6 | Распределение температуры по длине печи (при изотермической выдержке на рабочей температуре), °С | ±10 |
| 7 | Регулируемая скорость нагрева, °С/мин | от 1 до 15 |
| 8 | Максимальная скорость нагрева, °С/мин | 15 |
| 9 | Регулируемая скорость охлаждения (до температуры 800 °С), °С/мин | от 1 до 15 |
| 10 | Рабочая среда | Аргон |
| 11 | Вакуум, мм рт. ст. | до 1·10⁻¹ |
| 12 | Количество термопар для контроля температуры, шт | не менее 4 |

Раздел 3. Расчёт цены договора (затратным методом), руб., в том числе НДС

| № п/п | Статья затрат | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и разработка конструкторской документации |  |
| 2 | Основной блок (материалы, изготовление и испытание) |  |
| 3 | Система подачи аргона (материалы, трубки, фитинги, изготовление и испытание) |  |
| 4 | Вспомогательная система и комплектующие изделия для подключения оборудования к существующим у заказчика системам энергоснабжения и холодоснабжения (поставляются в составе Системы ГИП) |  |
| 5 | Дополнительные комплектующие изделия, в том числе для подключения оборудования к существующим у заказчика системам энергоснабжения и холодоснабжения |  |
| 6 | Доставка до места эксплуатации (г. Ставрополь) |  |
| 7 | Монтаж и пусконаладочные работы |  |
| 8 | Обучение персонала заказчика |  |
| 9 | Прочие расходы (упаковка, страхование, иное) |  |
| 10 | Прибыль изготовителя |  |
| 11 | НДС (ставка, сумма) |  |
| 12 | ИТОГО цена договора: |  |

Примечание: вспомогательная система включается в смету затрат, если мощность существующей у Заказчика системы охлаждения недостаточна для работы оборудования.

Раздел 4. Условия исполнения договора

Срок изготовления и поставки (этапы с указанием продолжительности каждого этапа):

Гарантийный срок, условия и порядок гарантийного обслуживания:

Условия монтажа и пусконаладки, требования к инфраструктуре заказчика:

Условия авансирования и оплаты по этапам:

Опыт производства установок ГИП (наименования, годы, заказчики):

Подпись уполномоченного лица: ____________ / ______________ / М.П. (при наличии)

Дата: «___» __________ 2026 г.