Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ)

ЗАПРОС №37-КП от «20» апреля 2026 г.

о предоставлении ценовой информации

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» просит Вас предоставить счет/коммерческое предложение (согласно Приложения 1 Техническое задание).

Просим Вас рассчитать цену в рублях, а также указать предусмотрен / не предусмотрен НДС, сборы и другие обязательные платежи.

Кроме того, представленная информация должна содержать:

- сведения о сроках поставки (выполнения работ, оказания услуг): Обращаю Ваше внимание, что поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должна быть произведена до 20.12.2026 г.

- реквизиты организации (ИНН, ОГРН/ОРГНИП, юридический адрес, ФИО руководителя);

- контактные данные для обратной связи (адрес электронной почты и телефон организации, ФИО контактного лица).

Коммерческое предложение прошу представить на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица на электронную почту: com.offers@ncfu.ru

Обращаем Ваше внимание, что из ответа должны однозначно определяться цена договора на условиях, указанных в запросе, расчет такой цены, цена единицы.

В рамках данной закупки авансирование невозможно, поскольку источник финансирования средства субсидии в форме гранта. Оплата будет произведена по факту поставки (выполнения работ, оказания услуг).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении код ОКПД2 на каждую позицию.

При поставке товаров просим также указывать страну происхождения товаров и прикладывать выписку из реестра российской промышленной продукции на каждую поставляемую позицию (при наличии).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении номер запроса о предоставлении ценовой информации.

Реквизиты:

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Юридический/Почтовый адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
Банковские реквизиты

ИНН/КПП - 2635014955/263401001

Получатель - УФК по Нижегородской области (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный

университет» л/счет 711Ш5881001)

Наименование Банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области,

г Нижний Новгород.

Р/счет 03215643000000013200

К/счет 40102810745370000024

БИК 012202102

ОГРН -1022601961580

Приложение 1 к Запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Наименование, основные характеристики поставляемых товаров | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровой программируемый реовискозиметр с измерительной системой «конус-плита» DVNXRV+СР | Возможность отображения на сенсорном дисплее значений : вязкости (сП или мПа*с), температуры (°С или °F), скорости сдвига/нагрузки, типа измерительного шпинделя, температуры, крутящего момента (%), статуса стадии выполнения программы, расчетов по математическим моделям. Возможность контролировать скорость сдвига: 0,6 – 1875 с-1 Не менее 2600 выбираемых скоростей вращения шпинделя (0,01...250 об/мин). Точность: ±1 % диапазона, воспроизводимость ±0,2% Цифровое выравнивание по уровню Возможность подключения к Ethernet и LIMS В комплект входит вискозиметр, штатив (модель G), измерительная система «конус-плита», термодатчик встроенный в чашку для образца, электронный регулятор зазора, USB интерфейс, чемоданчик для переноски. Измерительный конус CPA – 41Z Диапазон измерения с системой СРA-41Z: не хуже 5…….. 122000 мПа* с. Необходимый объем образца: не более 2,0 мл Измерительный конус CPA – 52Z Диапазон измерения с системой СРA-52Z: не хуже 39…….. 983000 мПа* с. Необходимый объем образца: не более 0,5 мл Свидетельство о поверке вискозиметра Циркуляционный термостат DVT6-20 Диапазон температур -20 °C ~ + 200 °C Стабильность ±0.03 °C Температурный датчик PT100 Разрешение дисплея 0.1 °C Мощность нагревателя 2000 Вт Мощность охладителя 250 Вт Хладагент R134a Рабочее давление насоса 0.35 бар Прозводительность насоса 10 л/ мин Интерфейс RS232 Объем заполнения 6 л. Размеры открытой ванны Д x Ш (см.) 16x 16 Размеры ванны Д x Ш x В (см) 32 x 18 x 15 Общие габариты Д x Ш x В (см) 40 x 25 x 65 Электропитание 220 В±10% / 50Гц / 1ф Вес (кг) 25 ПК (ноутбук) для управления вискозиметром Процессор: не хуже Intel Core i5. Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб. Объем диска: не менее 500 Гб. Программное обеспечение Обеспечение функции организации циклов для повторяющихся задач Наличие встроенных подсказок для выбора геометрии шпинделя, скорости вращения, скорости сдвига и т.д. Наличие автоматизации сбора данных для экономии времени и исключения ошибок оператора Обеспечение построения непрерывных кривых течения (реограмм) и создание непрерывной записи Возможность одновременного построения графиков до 6 наборов данных Возможность сохранения данных как в файл Wingather или экспортировать в формат Excel Возможность математического моделирования для расчетов предела текучести, анализа Bingham Plastic, Casson, Power Law, IPC Paste. Возможность построения графиков зависимости вязкости от времени, температуры, скорости сдвига и напряжения сдвига. ПНР и обучение персонала заказчика в г. Ставрополь | шт | 1 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 на Заказчика распространяется запрет и ограничение на приобретение товара (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) иностранного производства, в связи с этим в преимуществе приобретение товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). В связи с чем просим указывать номер реестровой записи товара, для подтверждения страны происхождения товара.