Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ)

ЗАПРОС №40-КП от «20» апреля 2026 г.

о предоставлении ценовой информации

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» просит Вас предоставить счет/коммерческое предложение (согласно Приложения 1 Техническое задание).

Просим Вас рассчитать цену в рублях, а также указать предусмотрен / не предусмотрен НДС, сборы и другие обязательные платежи.

Кроме того, представленная информация должна содержать:

- сведения о сроках поставки (выполнения работ, оказания услуг): Обращаю Ваше внимание, что поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должна быть произведена до 20.12.2026 г.

- реквизиты организации (ИНН, ОГРН/ОРГНИП, юридический адрес, ФИО руководителя);

- контактные данные для обратной связи (адрес электронной почты и телефон организации, ФИО контактного лица).

Коммерческое предложение прошу представить на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица на электронную почту: com.offers@ncfu.ru

Обращаем Ваше внимание, что из ответа должны однозначно определяться цена договора на условиях, указанных в запросе, расчет такой цены, цена единицы.

В рамках данной закупки авансирование невозможно, поскольку источник финансирования средства субсидии в форме гранта. Оплата будет произведена по факту поставки (выполнения работ, оказания услуг).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении код ОКПД2 на каждую позицию.

При поставке товаров просим также указывать страну происхождения товаров и прикладывать выписку из реестра российской промышленной продукции на каждую поставляемую позицию (при наличии).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении номер запроса о предоставлении ценовой информации.

Реквизиты:

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Юридический/Почтовый адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
Банковские реквизиты

ИНН/КПП - 2635014955/263401001

Получатель - УФК по Нижегородской области (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный

университет» л/счет 711Ш5881001)

Наименование Банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области,

г Нижний Новгород.

Р/счет 03215643000000013200

К/счет 40102810745370000024

БИК 012202102

ОГРН -1022601961580

Приложение 1 к Запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Наименование, основные характеристики поставляемых товаров | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испытательная климатическая камера тепла-влаги | Диапазон температуры, °С +20 - +80 Полезный объём, м3 – не менее 0,1 Внутренние размеры, (В*Ш*Г), мм - не менее 500*500*400 Внешние размеры, (В*Ш*Г), мм. – не более 1770*830*1450 Поддержание температуры в камере, в установившемся режиме, по датчику камеры, °С ±1,0 Среднее отклонение достигнутого значения температуры в камере от заданного, в установившемся режиме по комплекту датчиков при провидении первичной аттестации в диапазоне 70 °С +80 °С ±2 Градиент температуры, в установившемся режиме, в диапазоне температур от -70 °С до +80 °С, не более, °С 4,0 Дискретность индикации температуры, °С 0,1 Дискретность установки рабочей температуры, °С 0,1 Погрешность датчика температуры °С ±(0,15+0,002*¦t¦) Средняя скорость нагрева, °С в мин., не менее 1 Средняя скорость охлаждения, °С в мин., не менее 0,5 Диапазон влажности, в установившемся режиме % 10-98 Точность поддержания влажности, в установившемся режиме % ±3,0 Режим влажности обеспечивается Ультразвуковым увлажнителем, расположенным на задней стенке машинного отделения. Общая мощность не более 4 кВт, Масса не более, кг. 380 Состав корпуса камеры: Камера имеет наружный и внутренний корпуса, которые вставлены друг в друга. Во внутреннем корпусе имеется отсек, где установлены вентилятор, нагреватель и датчик температуры. Пространство между наружными и внутренними поверхностями каркасов, и задней стенкой заполнено теплоизолятором. Материал внутреннего объема Коррозионностойкая немагнитная нержавеющая сталь марки AISI 304, толщиной не менее 2 мм. Материал корпуса камеры Конструкционная холоднокатаная сталь марки СТ08ПС с полимерным покрытием. Размер смотрового окна (В x Ш), мм. 230*170 Трёхкамерный стеклопакет с электроподогревом и закалёнными К-стёклами для отражения холода. Дверь Одностворчатая дверь, герметическое уплотнение из кремнеземной резины в рамках двери для обеспечения высокой герметичности. Технологическое отверстие (кабельный ввод для ввода внутрь камеры электрических проводов и кабелей) шт - 1 На левой боковой стенке Диаметр технологического отверстия (кабельный ввод), мм 100 Освещение внутреннего объема В наличии. Выключатель на панели управления Полки с регулируемой высотой, 1 Нагрузка на дно камеры до, кг. 100 (или по согласованию с заказчиком) Автоматический учёт времени - есть Автоматическая защита от аварийных ситуаций - есть Автоматический переход с охлаждения на нагрев - есть Контроллер Поддержание температуры в камере и её контроль осуществляется специализированным программируемым контроллером, который осуществляет регулирование температуры по заранее заданной программе. Программа состоит из набора шагов, выполняемых последовательно один за другим. Прибор хранит в памяти 80 программ регулирования, по 10 шагов каждая. Программа может содержать участки роста, снижения и поддержания температуры. Отображение Отображение процесса испытания в цифровом или графическом виде Режим работы Режим работы задается по программе или параметрам Запись параметров Наблюдение параметров испытательного режима в цифровом и графическом виде в реальном времени. Запись режимов испытаний в реальном времени, а также возможно экспортировать эти записи в формат Excel. Коммуникационный порт RS- 485, USB (предназначенный для вывода и архивирования данных проводимых испытаний) Позволяет подключать камеру к единой сети. Сбор и архивация данных о режимах работы производится автоматически. Автоматически производится учёт наработки Программное обеспечение Программное обеспечение, предназначено для работы с приборами под управлением операционной системы Windows. Программа способна принимать и накапливать текущие значения сигнала и установок со всех подключённых к сети приборов, а также отображать текущие и сохранённые ранее результаты измерений температуры в цифровом и графическом виде, экспортировать данные в Excel и сохранять в *.xls или *.txt файлах. Текущая информация с регуляторов автоматически складывается в виде таблиц температур в текстовые файлы по принципу один день – один файл. Можно просматривать прошлые данные в цифровом или графическом виде, делать из них выборки и отправлять в Excel или сохранять в файлах. Программа позволяет выбрать любой прибор и извлечь данные из его архива и работать с ними как с данными из суточных файлов Компрессоры Герметичные/полугерметичные поршневые холодильные компрессоры Используемый хладагент R508/23/404/410/507 Холодильная установка (агрегатный отсек) включает в себя следующие основные узлы: Компрессора, электромагнитные клапаны, клапаны отключения, конденсаторы, фильтры осушители, клапаны расширения, переохладитель, защитные устройства и соединительные трубопроводы, другие основные элементы. Охлаждение холодильного Воздушное Нагрев и исполнительные элементы Повышенная температура в камере достигается с помощью нагревателя. Тэны из нержавеющей стали находятся во внутреннем объеме, управление осуществляется твёрдотельным реле. Чувствительный элемент системы регулирования Термометр сопротивления (Pt-100). Устройство циркуляции Крыльчатка всасывающая, привод с наружным электродвигателем. Направляющие панели, обеспечивающие наилучшую циркуляцию воздуха. Устройство защиты Защита от перегрева рабочего отсека, защита от перегрева вентилятора, защита от отсутствия фазы или несовпадения чередования фаз, защита от утечки электричества, защита от короткого замыкания нагревателя, заземление и др. Звуковая сигнализация. | Шт. | 1 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 на Заказчика распространяется запрет и ограничение на приобретение товара (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) иностранного производства, в связи с этим в преимуществе приобретение товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). В связи с чем просим указывать номер реестровой записи товара, для подтверждения страны происхождения товара.