Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ)

ЗАПРОС №43-КП от «20» апреля 2026 г.

о предоставлении ценовой информации

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» просит Вас предоставить счет/коммерческое предложение (согласно Приложения 1 Техническое задание).

Просим Вас рассчитать цену в рублях, а также указать предусмотрен / не предусмотрен НДС, сборы и другие обязательные платежи.

Кроме того, представленная информация должна содержать:

- сведения о сроках поставки (выполнения работ, оказания услуг): Обращаю Ваше внимание, что поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должна быть произведена до 20.12.2026 г.

- реквизиты организации (ИНН, ОГРН/ОРГНИП, юридический адрес, ФИО руководителя);

- контактные данные для обратной связи (адрес электронной почты и телефон организации, ФИО контактного лица).

Коммерческое предложение прошу представить на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица на электронную почту: com.offers@ncfu.ru

Обращаем Ваше внимание, что из ответа должны однозначно определяться цена договора на условиях, указанных в запросе, расчет такой цены, цена единицы.

В рамках данной закупки авансирование невозможно, поскольку источник финансирования средства субсидии в форме гранта. Оплата будет произведена по факту поставки (выполнения работ, оказания услуг).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении код ОКПД2 на каждую позицию.

При поставке товаров просим также указывать страну происхождения товаров и прикладывать выписку из реестра российской промышленной продукции на каждую поставляемую позицию (при наличии).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении номер запроса о предоставлении ценовой информации.

Реквизиты:

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Юридический/Почтовый адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
Банковские реквизиты

ИНН/КПП - 2635014955/263401001

Получатель - УФК по Нижегородской области (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный

университет» л/счет 711Ш5881001)

Наименование Банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области,

г Нижний Новгород.

Р/счет 03215643000000013200

К/счет 40102810745370000024

БИК 012202102

ОГРН -1022601961580

Приложение 1 к Запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Наименование, основные характеристики поставляемых товаров | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сушильный шкаф | Объем, л. – не менее 500 л Размеры рабочей камеры ШхВхГ, мм. Не менее 700х900х800 Габаритные размеры камеры ШхВхГ, (с блоком управления навесной на правой боковой стенке), не более: 1160х1450х1070 мм Вес, не более: 250 кг Толщина теплоизоляции корпуса и двери: 100 мм Обеспечивает равномерное распределение потока воздуха между рядами направляющих, от одной боковой стенки к другой: Технология обдува Ultra Внешние листы из стальных листов, окрашенные с двух сторон порошковой краской: цвет RAL 7004 (Серый) Диапазон рабочей температуры: +30…+250 °С Точность поддержания температуры в контрольной точке, в пустой камере в установившемся режиме: ±2 °С Неравномерность температуры по объему, в пустой камере в установившемся тепловом режиме: ±5 °С Дискретность индикации температуры, с возможностью выбора: 0,1 °С Дискретность установки рабочей температуры, с возможностью выбора: 0,1 °С Время разогрева до максимальной температуры: 60 Мин Материал корпуса камеры: стальной лист с защитным покрытием из порошковой краски Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь, Aisi 430 Теплоизоляция комбинированная, многослойная: Минеральная и муллитокремнеземистая каолиновая вата Тип контроллера: Термодат 17Е6 4-х канальный (3 датчика на контроль, 1 датчик на регулятор) Контроллер - ПИД регулятор, включен в реестр как средство измерения: Наличие Датчик температуры: Термопара ХК (с поверкой) Вентиляторы для внутренней конвекции воздуха: Есть ТЭНы оребренные (управление ТЭНом, Твердотельное реле на 40 Ампер): Есть Блок управления на правой боковой стенке с защитой IP 31: Есть Электропитание Электропитание: 220 В/50 Гц Номинальная мощность, не более: 5 кВт Дополнительная комплектация Съемная полка из нержавеющей стали Aisi 430, с нагрузкой до 20 кг: 7 шт. Направляющие рядов: 7 шт. Расстояние между рядами направляющих с шагом от низа рабочей камеры, мм: 100;114;114;114;114;114;114;114 Система защиты от перегрева, Пожарный датчик: Есть Подсветка: Есть Роликовые опоры: Есть | Шт. | 2 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 на Заказчика распространяется запрет и ограничение на приобретение товара (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) иностранного производства, в связи с этим в преимуществе приобретение товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). В связи с чем просим указывать номер реестровой записи товара, для подтверждения страны происхождения товара.